##### Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zespołu Laboratoriów BU.

| Nazwa pomieszczenia/ użytkownik | Powierzchnia użytkowa | Wysokość pomieszczenia | Ściany | Posadzka | Instalacje sanitarne - wod –kan, c.o. klima. Itp. | Oświetlenie | Instalacje elektryczne | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa mokra SUG/ ZL BU | Min.240 m2 Umożliwiające budowę wewnątrz stanowiska badawczego strefy mokrej o wymiarach 11 m x 10m | 8m ( lub max planowana wysokość hali) | Posadzka i ściany odporne na działanie wody, środków pianotwórczych, łatwe do mycia. | Odpływy w posadzce i kanały odprowadzające wodę i ścieki. W strefie mokrej hali należy obniżyć posadzkę o 20-30 cm i zabudować kratami (np. wema lub inne ) tak ,żeby w trakcie badań woda/piana spływała poniżej poziomu prowadzenia badań + wyposażenie w instalację wodno-kanalizacyjną (ściekową) odprowadzającą ścieki z badań. | 2x Zbiorniki wodne na czystą wodę o pojemności ok. 30 m3 każdy) połączone na poziomie dna zbiorników - do przyłączenia urządzeń zasilających (pomp/zestawów pomp) z zapewnionym dostępem serwisowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wymagany również system zbierania ścieków (m.in. piany) po badaniach (W zależności od wymagań np. zbiornik bezodpływowy, otwierany tylko podczas prowadzenia badań, połączony z układem rynien zbierających wodę/pianę po badaniach Odpowiednie oznaczenie, zabezpieczenie i dokumentacja zgodnie z przepisami BDO/ADR.). Doprowadzenie inst wodociągowej o max. Dostępnej średnicy i wydajności. Instalacja ogrzewania odpowiednia do sposobu użytkowania i wyposażenia. Temperatura utrzymywana w zakresie: 20 ± 5 °C. Wentylacja mechaniczna i ewentualna rekuperacja wilgoci (praca w warunkach podwyższonego zawilgocenia). Instalacja odprowadzająca roztwory z posadzki poniżej krat – system rur + separator substancji pianotwórczych (opcjonalnie lub zgodnie z wymaganiami przepisów) Możliwość demontażu lub dostępu serwisowego pod kratami (kontrola osadnika, separatora itp.). | 200 - 750 lx | Najbardziej energochłonne urządzenie – zestaw pompowy na falowniku Szacowane maksymalne użycie prądu –ok. 100-120 kW. W przypadku braku możliwości budowy przyłącza o wymaganej mocy należy rozpatrzyć przyłączenie hali do generatora zasilania awaryjnego Insytutu i rozbudowę w celu umożliwienia zmiany stanów pracy generatora pomiędzy: zasilaniem awaryjnym i zasilaniem stanowisk badawczych (na czas prowadzonych badań). W zakresie maksymalnej dostępnej mocy przyłączeniowej (np. 40- 60 kW) wykorzystanie przyłącza na hali, w przypadkach wymagających użycia większej mocy (pow. dostępnej) wykorzystanie generatora. | Przystosowanie pomieszczenia do montażu suwnicy fundamenty pod 4x podpory stanowiska intensywności zraszania Rozpatrzenie możliwości umieszczenia pompowni na zewnątrz hali w celu zaoszczędzenia przestrzeni (bezpośrednio przy zbiornikach wodnych i pomieszczeniu strefy mokrej) Dwa zbiorniki czystej wody o pojemności ok. 30 m³ każdy, połączone na poziomie dna, z króćcami do podłączenia pomp/zestawów zasilających. Wydzielona zlewnia wody czystej do studni – zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi. Opcjonalnie: sprężone powietrze Posadzki antypoślizgowe, zgodne z normami obiektów przemysłowych Układ pomieszczenia powinien zapewniać swobodny dostęp techniczny (przestrzeń serwisowa min. 1 m wokół urządzeń). Możliwość rozbudowy stanowisk o kolejne komponenty (modularność). Należy przewidzieć zabezpieczenia przeciwwodne, separatory, wyłączniki pływakowe i kontrolę poziomu wody/piany. W obszarach testowych – unikać wbudowanych barier progowych i niskich nadproży (manewrowanie dużym sprzętem). |
| BU 1- Pomieszczenie do badań analizy instrumentalnej + wydzielone pomieszczenie wagowe | 90 m2 | Min. 2,5- 3 m |  | Umożliwiająca utrzymanie bieżącego porządku, dostosowana do analiz chemicznych | System wentylacji wyciągowej z dygestoriów Inst. Wodociągowa Inst. C.O., klimatyzacja | Standardowe oświetlenie umożliwiające pracę laboratoryjną tj 500 lx na wszystkich płaszczyznach – wymóg BHP | Chromatograf gazowy wraz z TD 5,5 kW, klimatyzacja – 2 klimatyzatory 6,5 kW + 2 kW w pomieszczeniu wagowym = 8,5 kW, pozostałe urządzenia 5 kW, łącznie 19 kW + wentylacja 600 me/h. Należy wziąć pod uwagę że jeżeli kiedykolwiek miałby być zakupiony AAS to instalacja musi być wstanie usuwać pary powstające przy odparowywaniu kwasów siarkowego i azotowego, w przypadku analiz niobu i cyrkonu także fluorowodorowego | Instalacja gazowa zasilająca chromatograf gazowy z butli o poj. 80 l z poziomu gruntu z szafy umieszczonej na elewacji. |
| BU 2- magazyn próbek | 40 m2 | Min. 2,5- 3 m | Umożliwiające ustawienie/ przymocowanie reagałów na składowania próbek | Umożliwiająca utrzymanie bieżącego porządku | Umywalka, klimatyzacja | Standardowe 100 lx – dla magazynów bez ruchu wózków widłowych |  | Zapewnienie dostępu do windy towarowej w przypadku lokalizacji na piętrze |
| BU 3 - komory | 105 m2 | Min. 2,5- 3 m | jedna ze ścian odporna na wodę np. wyłożona płytkami | Odpływy w posadzce Umożliwiająca utrzymanie bieżącego porządku, odporne na działanie wody, | Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna z króćcami o średnicy 12 mm Wentylacja wyciągowa/ zapewniająca min. 5–10 wymian powietrza klimatyzacja w celu utrzymania temperatury i wilgotności w zakresi 20 +/-5 , (opcjonalnie rekuperacja) | min. 300–500 lx, odporne na wilgoć (klasa IP65). | Urządzenia wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej trójfazowej o napięciu 400V 50 Hz zabezpieczonej bezpiecznikiem 25A o charakterystyce zwłocznej B każda na osobnym obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem B15 | Instalacja sprężonego powietrza lub azotu o wydajności 10 m3/h zapewniającej nadciśnienie przynajmniej 5 bar Zapewnienie dostępu do windy towarowej w przypadku lokalizacji na piętrze Układ pomieszczenia powinien zapewniać swobodny dostęp techniczny (przestrzeń serwisowa min. 1 m wokół urządzeń). |